## Slide 1: Instrumentele Analyse
Yanneck Braspenninckx 6TCH

## Slide 2: Inhoud
SGS Belgium NV
Stage
Resultaten
Algemeen Besluit

## Slide 3: SGS Belgium NV
Wereldniveau
Gespecialiseerd in
  Testen en keuren van goederen
  Certificeren van goederen en bedrijven
“When you need to be sure”

## Slide 4: Stage
Validatieproject
  Levert gegeven werkwijze goede resultaten?
  Concentratie kwik in kaliumpermanganaat matrix
Praktisch
  Salpeterzuur
  Kaliumpermanganaat
  Standaardoplossing Kwik

## Slide 5: CV-AAS
Atomaire Absorptiespectrometrie
Redoxreactie tinchloride met ionisch kwik
Kwikdampen absorberen UV-straling
Golflengte van 253,7 nm
Absorptie proportioneel met concentratie Kwik

## Slide 6: resultaten
Chart: Kalibratiecurve aanmaakblanco (KMnO4-matrix)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
 | 153 | 2685 | 4029 | 7519 | 14443 | 26584 | 62944
Chart: Kalibratiecurve standaardoplossingen (HCl-matrix)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
 | 301 | 2532 | 3664 | 7482 | 13561 | 26465 | 63406

## Slide 7: resultaten
Chart: Kalibratiecurve spoelblanco (HNO3-matrix)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
 | 12 | 2695 | 3968 | 7579 | 14138 | 26787 | 63809
Chart: Kalibratiecurve standaardoplossingen (HCl-matrix)
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5
 | 301 | 2532 | 3664 | 7482 | 13561 | 26465 | 63406

## Slide 8: resultaten
Matrix - concentratie spike (µg/L) | gemiddelde concentratie Hg (µg/L) | Stddev σ | Afwijking (%) | RSD (%) | MU (%) | LOD (µg/L) | LOQ (µg/L)
KMnO4 - 0,02 | 0,0196 | 0,002 | -1,9% | 9% | 18% | 0,0054 | 0,0108
KMnO4 - 0,2 | 0,2043 | 0,009 | 2,1% | 5% | 10% |  | 
KMnO4 - 2,0 | 2,0308 | 0,066 | 1,5% | 3% | 7% |  | 
HNO3 - 0,02 | 0,0218 | 0,003 | 8,8% | 14% | 33% | 0,0083 | 0,0166
HNO3 - 0,2 | 0,2095 | 0,007 | 4,7% | 4% | 12% |  | 
HNO3 - 2,0 | 2,0758 | 0,086 | 3,8% | 4% | 11% |  | 

## Slide 9: Algemeen besluit
Mogelijk om analyses te doen
  In kaliumpermanganaat-matrix
  Concentraties groter dan 0,0108 µg/l (LoQ)

## Slide 10: Bedankt om te luisteren!